UZAVŘENÝ BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ SYSTÉM

BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL PRO ODBĚR

VENÓZNÍ KRVE

KAPILÁRNÍ KRVE

ARTERIÁLNÍ KRVE

STERILNÍ I NESTERILNÍ MOČI

OSTATNÍHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTY PRO

TRANSFUZIOLOGII

NEONATOLOGII

ONKOLOGII

PEDIATRII

GERIATRII

INFEKCE

ARO, JIP

www.gbo.com

- Bezpečnostní vakuový systém odběru krve

- pro in vitro diagnostické použití

Použití: Odběrové zkumavky, držáky a jehly VACUETTE® jsou určeny k používání společně jako systém odběru venózní krve a jsou používány pro vlastní odběr a  transport krevního vzorku a přípravu séra, plazmy nebo plné krve v klinické laboratoři.

Popis: Odběrové zkumavky VACUETTE® jsou z plastu a mají předdefinované vakuum pro přesný objem odebrané krve. Jsou uzavřeny bezpečnostními uzávěry VACUETTE®, které jsou barevně rozlišeny (viz. příloha č. 1). Odběrové zkumavky, chemická aditiva a jejich koncentrace a objemy, pokud jsou v kapalné formě a povolené tolerance jak koncentrací tak objemů, stejně jako poměr krve k chemickým aditivům, splňují požadavky a doporučení mezinárodních standardů ISO/DIS 6710 (Evropská norma EN 14820) „Single – use containers for venous blood specimen collection“ a Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) viz. Reference. Výběr příslušné zkumavky s odpovídajícím chemickým aditivem je dán metodou, která bude pro příslušnou analýzu zvolena. Tato specifikace vychází z doporučení výrobce kitu a výrobce analyzátoru, na kterém bude vyšetření prováděno. Všechny zkumavky jsou dodávány jako sterilní.

Odběrové zkumavky VACUETTE®  bez chemických aditiv

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro koagulační vyšetření

• Standardní zkumavky obsahují pufrovaný roztok citrátu sodného, jehož koncentrace je buď 0,109 mol/l (3,2%)

nebo 0,129 mol/l (3,8%). Výběr koncentrace záleží na rozhodnutí hematologické laboratoře. Jeden díl citrátu

sodného je v obou případech v poměru k devíti dílům krve.

• Zkumavky s CTAD obsahují kromě pufrovaného roztoku citrátu sodného též theophylin, adenosin a

dipyridamol.

Oba dva typy těchto zkumavek lze použít pro všechna koagulační vyšetření.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro přípravu séra

Vnitřní stěny všech odběrových zkumavek VACUETTE® pro přípravu séra jsou preparovány mikronizovanými silikátovými částicemi, které aktivují hemokoagulační proces, pokud je obsah zkumavky opatrně promíchán

(viz. příloha č. 2).

• Odběrové zkumavky pro přípravu séra s gelem obsahují na dně separační gel. Hodnota specifické hustoty gelu

je nastavena přesně mezi krevní sraženinu a sérum. Separační gel se během centrifugace posune do prostoru

mezi povrch krevní sraženiny a sérum, kde vytvoří stabilní barieru, která separuje sérum od vysráženého

fibrinu a krevních buněk. Sérum může být v analyzátoru odebíráno  přímo z této zkumavky a odpadá nutnost

použití sekundární nádobky. Tato bariéra umožňuje prodloužení stability parametrů v primární zkumavce při

dodržení podmínek pro uchovávání séra minimálně 48 hodin, u většiny analytů podstatně déle (viz. studie Gel

Barrier Stability in VACUETTE® Serum Separator Tubes for LDH and Potassium – na vyžádání u výrobce

nebo distributora ).

• Odběrové zkumavky pro přípravu séra s granulemi obsahují na dně separační polystyrenové granule. Hodnota

specifické hustoty granulí je nastavena přesně mezi krevní sraženinu a sérum. Separační granule se během

centrifugace posunou do prostoru mezi povrch krevní sraženiny a sérum.

Všechny odběrové zkumavky pro přípravu séra musí být po promíchání ponechány 30 minut ve vertikální poloze, tak aby mohl kompletně proběhnout koagulační proces přeměny fibrinogenu na nerozpustný fibrin.

Zkumavky pro přípravu séra jsou používány pro rutinní biochemická vyšetření ze séra, stanovení hormonů a terapeutických hladin léků.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro přípravu plazmy s heparinem

• Vnitřní stěny těchto zkumavek jsou preparovány heparinátem lithným, amonným nebo sodným. Heparin jako

antikoagulační činidlo aktivuje antitrombiny, čímž blokuje koagulační kaskádu, takže nevznikne krevní

sraženina a sérum, ale plná nesrážlivá krev, resp. po centrifugaci plazma.

Odběrové zkumavky pro přípravu plazmy s heparinem a gelem obsahují na dně separační gel. Hodnota specifické hustoty gelu je nastavena přesně mezi hladinu krevních buněk a plazmu. Separační gel se během centrifugace posune do prostoru mezi hladinu krevních buněk a plazmu, kde vytvoří stabilní bariéru. Plazma může být v analyzátoru odebírána přímo z této zkumavky a odpadá nutnost použití sekundární nádobky. Tato bariéra umožňuje prodloužení stability vyšetřovaných parametrů v primární zkumavce při dodržení podmínek pro uchovávání plazmy minimálně 48 hodin, u většiny analytů podstatně déle (viz. studie Stability of the Gel Barrier in VACUETTE® Plasma Gel Tubes during Transport – na vyžádání u výrobce nebo distributora).

Zkumavky pro přípravu plazmy jsou používány pro rutinní biochemická stanovení s následující výjimkou: lithium nelze stanovovat ze zkumavek s heparinátem lithným, amoniak ze zkumavek s heparinátem amonným a natrium ze zkumavek s heparinátem sodným.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro hematologii s EDTA

• Vnitřní stěny jsou preparovány buď K3EDTA nebo K2EDTA v pevné formě. Alternativně mohou tyto

zkumavky obsahovat 8% roztok K2EDTA. EDTA jako antikoagulační činidlo vyváže vápenaté ionty a tím

blokuje koagulační kaskádu. Tyto zkumavky mohou být použity přímo v hematologických analyzátorech bez

nutnosti jejich otevírání, pokud je analyzátor vybaven systémem pro propichování uzávěrů. Erythrocyty,

leukocyty a thrombocyty jsou v těchto zkumavkách stabilní 24 hodin. Krevní obraz by měl být proveden do

3 hodin po odběru. Kromě vyšetření krevního obrazu a diferenciálního krevního obrazu mohou být tyto

zkumavky používány pro rutinní imunohematologické testy, jako jsou stanovení krevních skupin a Rh faktoru,

stanovení protilátek a virových markerů.

• Odběrové zkumavky s K2EDTA jsou používány pro molekulárně biologické testy z plné krve.

• Odběrové zkumavky s K2EDTA a gelem jsou určeny pro molekulárně biologická vyšetření prováděná

z plazmy a pro virologické testy. Virové partikule HIV a HCV jsou při laboratorní teplotě stabilní 72 hodin

v necentrifugovaných vzorcích. Pro zajištění delší stability a přesnějších výsledků je doporučeno centrifugovat

vzorek do 6 hodin po odběru. Střednědobé (do 2 týdnů) uchovávání vzorků v primárních zkumavkách by mělo

být při alespoň – 20 °C, dlouhodobější uchovávání v primárních zkumavkách by mělo probíhat při – 70 °C až

– 80 °C nebo při ještě nižších teplotách v kryozkumavkách.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro stanovení glykémie

•  Odběrové zkumavky pro stanovení glykémie obsahují antikoagulační činidlo, tj. EDTA nebo oxalát

draselný nebo heparinát sodný a inhibitor glykolýzy fluorid sodný. Alternativně obsahují jako antikoagulans

heparinát lithný a jodoacetát jako stabilizátor – inhibitor glykolýzy.

Tyto zkumavky jsou vhodné pro vyšetření glykémie a laktátu.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro křížové testy

• Odběrové zkumavky pro křížové testy obsahující aktivátor srážení. Křížové testy jsou prováděny ze séra.

• Odběrové zkumavky pro křížové testy obsahující K3EDTA. Křížové testy jsou prováděny z  plné krve.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro určení krevních skupin

• Odběrové zkumavky pro určení krevních skupin s roztokem ACD (Acid Citrat Dextrose) ve dvou poměrech

(ACD – A nebo ACD – B).

• Odběrové zkumavky pro určení krevních skupin s roztokem CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenin).

Tyto odběrové zkumavky jsou určeny pro stanovení krevních skupin nebo pro stabilizaci krevních buněk z důvodu jejich dlouhodobého (21 resp. 35 dnů při 1 – 6 °C) uchovávání.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro stanovení stopových prvků

• Odběrové zkumavky pro stanovení stopových prvků s heparinátem sodným.

• Odběrové zkumavky pro stanovení stopových prvků s aktivátorem srážení.

• Odběrové zkumavky pro stanovení stopových prvků bez chemických aditiv.

Tyto zkumavky jsou určeny pro stanovení stopových prvků – viz. studie  Comparison of Greiner VACUETTE® Trace Elements Tubes, VACUETTE® No Additive Tubes, and Becton Dickinson Vacutainer® Trace Elements Tubes, která je k dispozici na vyžádání u výrobce nebo distributora a FDA Approval Greiner Trace Element Tubes.

Odběrové zkumavky VACUETTE®pro vyšetření Homocysteinu

•  Odběrové zkumavky pro vyšetření homocysteinu obsahují pufrovaný roztok citrátu sodného a kyseliny

citrónové o pH 4,2, který stabilizuje homocystein v plné krvi. Hodnota homocysteinu naměřená v těchto

zkumavkách musí být násobena faktorem 1,11 z důvodu kompenzace naředění vzorku roztokem citrátu.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro stanovení sedimentace erythrocytů

• Odběrové zkumavky pro stanovení sedimentace erythrocytů obsahují 3,2% (0,109 mol/l) roztok pufrovaného

citrátu sodného v poměru jeden díl ke čtyřem dílům krve.

Tyto zkumavky jsou používány pro stanovení sedimentace erythrocytů podle Westergrenovy metody.

• Odběrové zkumavky pro stanovení sedimentace erythrocytů v polouzavřeném systému.

Systém obsahuje 3 komponenty: plastová zkumavka 13/ 75 mm s roztokem citrátu sodného pro 1,6 ml nebo

1,2 ml krve, graduovanou kapiláru s adaptérem a sedimentační stojan.

• Odběrové zkumavky pro stanovení sedimentace erytrocytů v plně uzavřeném systému.

Systém obsahuje 2 komponenty: plastová zkumavka 9/120 mm s roztokem citrátu sodného pro 1,5 ml nebo

2,75 ml krve a sedimentační stojan se stupnicí dle objemu zkumavek.

Zkumavky o objemu 1,6 ml i 2,9 ml mohou být používány v manuálním sedimentačním stojanu, pro vyšetření v automatickém sedimentačním analyzátoru jsou určeny pouze zkumavky o objemu 1,5 ml.

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro stanovení nestabilních nízkomolekulárních hormonů a enzymů

• Odběrové zkumavky pro stanovení nestabilních nízkomolekulárních hormonů a enzymů obsahují EDTA jako

antikoagulans a Aprotinin jako proteolytický inhibitor.

Pořadí odběrových zkumavek určených pro jednotlivé typy vyšetření podle standardu H3-H6 CLSI:

Krevní kultura

Koagulace

Sérum

Heparin

EDTA

Glukóza

Ostatní

Koagulační zkumavky mohou být použity jako první pouze pro rutinní testy (PT a APTT).

Pokud není odebírán vzorek pro krevní kulturu, bude zkumavce pro koagulační vyšetření předcházet zkumavka bez chemických aditiv a pokud ani ta není požadována, pak by měla být jako první použita zkumavka pro přípravu séra atd. Odebírá-li se pouze zkumavka na koagulační testy, musí být stejně nejprve nabrána krev do jiné zkumavky, která však v takovém případě nebude použita pro žádné vyšetření.

Typy bezpečnostních uzávěrů VACUETTE®

Bezpečnostní stahovací uzávěry (analogické s BD hemogard TM)

Bezpečnostní šroubovací uzávěry pro transport vzorků a potrubní poštu

Reference a mezinárodní normy a standardy:

ISO / EN / ANSI/AAMI Standards

ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection”

EN 14820:2004 “Single-use containers for human venous blood specimen collection”

ANSI/AAMI/ISO 11137 ”Sterilisation of health care products – Requirements for validation and routine control – Radiation sterilisation”

EN 552 ”Sterilisation of medical devices – Validation and routine control of sterilisation by irradiation”

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)

H1-A5 “Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection- 5th Edition”; Approved Standard

H2-A4 “Methods for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test-4th Edition”; Approved Standard

H3-A6 “Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture”; Approved Standard-6th Edition

H21-A4 “Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays; Appr. Guidel.-4th Edition

H20-A Reference Leukocyte Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods; Approved Standard.

H26-A Performance Goals for the Internal Quality Control of Multichannel Hematology Analyzers; Approved Standard.

Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmünster, Rakousko

www.gbo.com

DIALAB spol. s r.o., nám. Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5 – Radotín

Tel./Fax: 257 910 255, 257 910 260, GSM: +420 602 616 477, stajner@dialab.cz, www.dialab.cz

Příloha č. 1

Barevné rozlišení bezpečnostních uzávěrů odběrových zkumavek VACUETTE dle EN 14820

| Popis odběrové zkumavky | Barva bezpečnostního uzávěru | Barva vnitřní výplně bezpečnostního uzávěru |
| --- | --- | --- |
| Bez chemických aditiv | Bílá | Černá |
| Pro koagulační a agregační vyšetření Citrát sodný 3,2 % Citát sodný 3,8 % CTAD | Světle modrá Světle modrá Světle modrá | Černá Černá Žlutá |
| Pro přípravu séra S aktivátorem srážení S aktivátorem srážení a gelem S aktivátorem srážení a granulemi | Červená Červená Červená | Černá Zlatá Červená |
| Pro přípravu plazmy s heparinem Heparinát lithný Heparinát lithný a gel Heparinát amonný Heparinát sodný | Zelená Zelená Zelená Zelená | Černá Zlatá Černá Černá |
| Pro krevní obraz a diferenciál s EDTA K3EDTA K2EDTA | Fialová Fialová | Černá Černá |
| Pro stanovení nestabilních nízkomolekulárních hormonů a enzymů EDTA + Aprotinin | Světle růžová | Černá |
| Pro molekulárně biologickou diagnostiku a virologii K2EDTA K2EDTA a gel | Fialová Fialová | Černá Zlatá |
| Pro stanovení glykémie EDTA a fluorid sodný Oxalát draselný a fluorid sodný Heparinát lithný a jodoacetát | Šedá Šedá Šedá | Černá Černá Černá |
| Pro křížové testy S aktivátorem srážení EDTA | Růžová Růžová | Černá Černá |
| Pro určení krevních skupin ACD-B ACD-A CPDA | Žlutá Žlutá Žlutá | Černá Černá Černá |
| Pro stanovení stopových prvků Heparinát sodný Akcelerátor srážení Bez chemických aditiv | Tmavě modrá Tmavě modrá Tmavě modrá | Černá Černá Černá |
| Pro stanovení sedimentace erytrocytů Citrát sodný 3,2% | Černá | Černá |
| Pro vyšetření Homocysteinu Pufrovaný Citrát sodný a kyselina citrónová | Bílá | Červená |

Všechny zkumavky určené pro pediatrické odběry, tj. do objemu 2 ml včetně, mají vnitřní výplň bezpečnostního uzávěru bílou. Všechny zkumavky obsahující separační gel mají v souladu se standardy ISO/DIS 6710 (Evropská norma EN 14820) „Single – use containers for venous blood specimen collection“ a Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) zlatou barvu vnitřní výplně bezpečnostních uzávěrů viz. Reference a mezinárodní normy a standardy.

Příloha č. 2

Doporučené podmínky pro promíchání vzorků v odběrových zkumavkách VACUETTE bezprostředně po odběru  a jejich centrifugaci

| Typ zkumavky | Promíchání vzorku* | rcf | Čas centrifugace |
| --- | --- | --- | --- |
| Zkumavky bez aditiv |  | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| Zkumavky pro koagulační vyšetření |  |  |  |
| Plazma bohatá na destičky | 4 | 150 g | 5 min |
| Plazma chudá na destičky (koag. testy) | 4 | 1 500 – 2 000 g | 10 min |
| Bezdestičková plazma | 4 | 2 500 – 3 000 g | 20 min |
| CTAD plazma | 4 | 1 500 – 2 000 g | 10 min |
| Zkumavky pro přípravu séra | 5 - 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| Zkumavky pro přípravu séra s gelem | 5 - 10 | 1 800 g | 10 min |
| Zkumavky pro přípravu séra s granulemi | 5 - 10 | 1 800 g | 10 min |
| Zkumavky s heparinem | 5 - 10 | 2 000 – 3 000 g | 15 min |
| Zkumavky s heparinem a gelem | 5 – 10 | 2 500 g | 10 min |
| Zkumavky s EDTA | 8 – 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| Zkumavky s EDTA a Aprotininem | 8 - 10 | 2000 – 3000 g | 10 min |
| Zkumavky pro stanovení glykémie |  |  |  |
| S NaF + EDTA | 5 – 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| S NaF + kalium oxalát | 5 – 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| S NaF + lithium heparin | 5 – 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| S lithium heparinem + monojodacetátem | 5 – 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| Zkumavky pro křížové testy |  |  |  |
| S aktivátorem hemokoagulace | 5 - 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| S EDTA | 5 - 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| Zkumavky pro určení krevních skupin |  |  |  |
| S ACD - A | 5 - 10 |  |  |
| S ACD - B | 5 - 10 |  |  |
| S CPDA | 5 - 10 |  |  |
| Zkumavky pro stanovení stopových prvků |  |  |  |
| S heparinátem sodným | 5 – 10 | 2 000 – 3 000 g | 15 min |
| S aktivátorem srážení | 5 – 10 | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| Bez chemických aditiv |  | Minimálně 1 500 g | 10 min |
| Zkumavky pro sedimentaci erythrocytů | 5 - 10 |  |  |
| Zkumavky pro vyšetření homocysteinu | 8 – 10 | 2 000 – 2 200 g |  |

Zkumavky pro přípravu séra by měly být centrifugovány nejdříve po 30 minutách po odběru a promíchaní s aktivátorem srážení.

Zkumavky se separačním gelem je doporučeno centrifugovat ve výkyvných rotorech. Zároveň se doporučuje, aby centrifugace probíhala v chlazených centrifugách, ale není to nezbytnou podmínkou.

Zkumavky se separačním gelem by měly být centrifugovány nejpozději do 2 hodin po odběru. Tyto zkumavky by neměly být recentrifugovány poté, co gelová bariéra oddělující sérum nebo plazmu byla vytvořena.

* Počet opatrného převrácení zkumavky bezprostředně po odběru.

Příloha č. 3

Podmínky pro skladování komponent odběrového systému Greiner Vacuette

| Odběrové zkumavky Vacuette® |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYP ZKUMAVKY | OBJEM | DOBA EXSPIRACE |
| Zkumavky bez aditiv | 2 – 9 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky pro koagulační vyšetření |  |  |
| S 3,2 % nebo 3,8 % NaCitrát | 1 ml | 6 měsíců |
| S 3,2 % nebo 3,8 % NaCitrát | 2 – 9 ml | 9 měsíců |
| S CTAD | 3,5 ml | 9 měsíců |
| Zkumavky pro přípravu séra | 1 ml | 12 měsíců |
| Zkumavky pro přípravu séra s gelem | 2 – 9 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky pro přípravu séra s granulemi | 2,5 – 8 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky s heparinem | 1 ml | 12 měsíců |
| Zkumavky s heparinem | 2 – 9 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky s heparinem a gelem | 3 – 8 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky s EDTA | 1 ml | 12 měsíců |
| Zkumavky s EDTA (pevná) | 2 – 9 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky s EDTA (kapalná) | 2,5 – 9 ml | 12 měsíců |
| Zkumavky s EDTA a Aprotininem | 4 ml | 6 měsíců |
| Zkumavky s K2EDTA a gelem | 4 – 8 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky pro stanovení glykémie |  |  |
| S NaF + EDTA | 2 – 4 ml | 18 měsíců |
| S NaF + kalium oxalát | 2 – 4 ml | 18 měsíců |
| S NaF + lithium heparin | 2 – 4 ml | 18 měsíců |
| S lithium heparinem + monojodacetátem | 2 ml, 4,5 ml | 9 měsíců |
| Zkumavky pro křížové testy |  |  |
| S aktivátorem hemokoagulace | 6 ml, 9 ml | 18 měsíců |
| S EDTA | 6 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky pro určení krevních skupin |  |  |
| S ACD - A | 6 ml, 9 ml | 12 měsíců |
| S ACD - B | 6 ml, 9 ml | 12 měsíců |
| S CPDA | 6 ml, 9 ml | 12 měsíců |
| Zkumavky pro stanovení stopových prvků |  |  |
| S heparinátem sodným | 6 ml | 18 měsíců |
| S aktivátorem srážení | 9 ml | 18 měsíců |
| Bez chemických aditiv | 6 ml | 18 měsíců |
| Zkumavky pro sedimentaci erythrocytů |  |  |
| Plně uzavřená sedimentace | 1,5 ml, 2,75 ml | 18 měsíců |
| Polouzavřená sedimentace | 1,2 ml, 1,6 ml | 12 měsíců |
| Zkumavky pro vyšetření homocysteinu | 2 ml | 12 měsíců |

| Příslušenství pro odběrový systém Vacuette® |  |
| --- | --- |
| Produkt | Doba Exspirace |
| Odběrové jehly | 60 měsíců |
| Luer Adapter | 60 měsíců |
| Luer jehly | 36 měsíců |
| Křídlové kanyly | 36 měsíců |
| Bezpečnostní křídlové kanyly | 60 měsíců |
| Excentrický držák jehly s Luer kónusem | 36 měsíců |
| Excentrický držák jehly s Record kónusem | 36 měsíců |

Doba exspirace všech produktů Greiner Vacuette je stanovena na základě testů stability, které jsou prováděny v souladu s požadavky mezinárodních standardů platných v rámci EU pro vakuový odběrový systém.

Podmínky pro skladování

Všechny komponenty odběrového systému Greiner Vacuette

- je nutné skladovat při teplotě 4°C – 25°C

- by neměly být vystaveny přímému slunečnímu svitu

- by neměly být skladovány v blízkosti tepelných zdrojů

- by neměly být transportovány při teplotách  pod -15°C nebo nad 40°C

- především zkumavky pro přípravu séra, zkumavky s heparinem a zkumavky s EDTA a

separačním gelem nesmí být vystaveny teplotám pod 0°C. Pokud se tak přesto stane, měly

by být tyto zkumavky následně před použitím uchovávány po dobu 1 – 2 dnů při laboratorní

teplotě.

Příloha č. 4

- Seznam mezinárodních symbolů platných v EU A používaných na etiketách komponent bezpečnostního odběrového systému Vacuette

| Symbol | Význam | Symbol | Význam |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobek certifikován dle standardů ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 552 a EN 980 dle dodatku III směrnice 98/79/EC Evropského parlamentu a rady ES z 27.10.1998 pro zdrav. prostředky – CE prohlášení o shodě | IVD | Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro |
|  | Informace uvedeny v průvodní dokumentaci nebo na uvedené webové stránce |  | Exspirace do posledního dne uvedeného měsíce |
|  | Instrukce uvedeny v průvodní dokumentaci nebo na uvedené webové stránce |  | Výrobce |
| REF | Katalogové číslo |  | Recyklovatelný materiál |
| LOT | Číslo šarže |  | Likvidaci provést v souladu s lokálními předpisy |
|  | Teplotní omezení – rozmezí teplot pro skladování |  | Sterilní výrobek. Sterilizace provedena radioaktivním zářením |
|  | Výrobek pro jednorázové použití |  | Sterilní výrobek. Sterilizace provedena ethylenoxidem. |

Uvedené symboly jsou v zemích EU platné podle následujících předpisů a norem:

CEN/TC 257/WG2  EN 980:2003

“Graphical symbols for use in the labelling of MDs” (Harmonised: Ref. OJEC C83/2 Apr 04)

ISO/TC 210/WG3  ISO 15223:2000

“Symbols to be used with Medical Devices labels, labelling and information to be supplied”

1st amendment AM1:2002 and 2nd amendment AM2:2003

ISO 3864 “Graphical Symbols – Safety colours and safety signs”

IEC 60417 & IEC / TR 60878  “Graphical symbols for use on equipment”

Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmünster, Rakousko, www.gbo.com

DIALAB spol. s r.o., nám. Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5 – Radotín

Tel./Fax: 257 910 255, 257 910 260, GSM: +420 602 616 477, stajner@dialab.cz, www.dialab.cz